| Università degli Studi di Parma |  |
| --- | --- |

Acustica degli ambienti chiusi

Workshop organizzato da APPA

Bolzano, 19/02/2014

Angelo Farina

Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università degli Studi di Parma

Parte III – Misura della risposta all’impulso e dei parametri acustici

# Tecniche di misura del tempo di riverbero

## Quando è necessario misurare il tempo di riverberazione

La misura del tempo di riverberazione va effettuata in molte applicazioni dell’acustica.

Il tempo di riverberazione è uno dei parametri utilizzati nella qualificazione acustica di diversi tipi di ambienti:

- ambienti scolastici;

- palestre e palazzi dello sport;

- sale per convegni e conferenze;

- teatri e sale per spettacoli in genere;

- ambienti industrali (al fine di valutare la contribuzione del campo riverberante sul livello di epsosizione perosnale die lavoratori, e dunque la posisbilità di ridurre tale contribuzione mediante tattamenti acustici ambientali)

La misura del tempo di riverberazione è prevista in tutte quelle normative che utilizzano l’area equivalente di assorbimento acustico dell’ambiente, A, per la determinazione di fattori correttivi, ad esempio misure di potenza sonora, isolamento delle partizioni, livello di calpestio.

Nelle misure di potenza secondo la ISO 3744 o la 3746, ad esempio, la valutazione del fattore di correzione ambientale K2:

K2 = 10 log (1 +) 					(1)

prevede il calcolo di A secondo la formula di Sabine “inversa”:

A = 0.16 						(2)

in cui il tempo di riverberazione T viene misurato sperimentalmente.

## Normative che parlano della misura del tempo di riverberazione

Le normative che parlano della misura del tempo di riverberazione sono essenzialmente due:

ISO 354

Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room

ISO 3382

Measurement of the reverberation time of rooms with reference to other acoustical parameters

La ISO 354 [1] prevede la determinazione del tempo di riverberazione con la tecnica tradizionale del decadimento sonoro ottenuto mediante interruzione di una sorgente sonora stazionaria, ma si riferisce a misure di laboratorio in speciali camere, dette “camere riverberanti”, e non è applicabile ad ambienti “normali”.

La norma ISO 3382 [2] prevede sia la tecnica dell’interruzione del rumore stazionario che la tecnica della risposta all’impulso integrata, danda spiccata preferenza a quest’ultima, soprattutto quando la misura viene effettuata in ambienti reali, con rumore di fondo non trascurabile.

## Decadimento del rumore stazionario interrotto

Le misure del tempo di riverbero possono essere effettuate con diversi tipi di strumentazione e con differenti metodologie.

In base alla definizione del Tempo di Riverberazione, la misura deve consentire di valutare il decadimento del rumore stazionario interrotto partendo da una condizione di regime.

La definizione data da Sabine non esplicita esattamente l’istante dal quale si inizia a misurare il Tempo di Riverberazione. La densità di energia sonora, infatti, non inizia a decadere istantaneamente dopo lo spegnimento della sorgente ma solo dopo un certo tempo, che è quello impiegato dall’onda diretta per raggiungere il punto di ascolto.

Spesso non è possibile ricavare il tempo di riverberazione dalla definizione di Sabine, poiché non si riesce a registrare un decadimento di 60 dB in quanto è presente un rumore di fondo troppo elevato: si ricorre, pertanto, ad una estrapolazione della prima parte della curva di decadimento. In teoria, se il decadimento della densità di energia fosse esattamente esponenziale, come previsto dall’acustica statistica, la curva del livello sarebbe una retta con pendenza costante: l’estrapolazione, di conseguenza, non porterebbe ad alcun errore. Nella realtà, però, capita spesso di vedere curve di decadimento tutt’altro che rettilinee, con doppie pendenze o curvature non trascurabili. Ecco che il risultato è influenzato dall’estensione in dB od in ms del tratto iniziale di curva usato per l’estrapolazione.

Usualmente, si riconosce come Tempo di Riverberazione classico, direttamente rapportabile alla definizione di Sabine, il valore ottenuto estrapolando il decadimento da -5 dB a -35 dB sotto il livello di regime. Vengono poi definiti altri tempi di riverberazione, facenti riferimento a porzioni ridotte di decadimento.

Per la misura del decadimento si deve utilizzare un misuratore di livello sonoro in grado di fornire il valore del livello istante per istante. La misura del tempo di riverbero non è, però, attuabile direttamente dal fonometro in quanto la visualizzazione sul display dei valori del livello è molto veloce. Si deve, quindi, collegare il misuratore di livello ad un registratore scrivente in modo da ottenere il tracciato ben evidente su carta. Variando la velocità di trascinamento della carta, si cambia la scala dei tempi di riverberazione ottenendo dei tracciati più o meno ripidi. Il valore del Tempo di riverberazione si ottiene dalla pendenza della linea di decadimento. Ciò può essere fatto direttamente usando uno speciale goniometro.

Utilizzando il filtro di pesatura “A” od i filtri in bande di ottava o terzi di ottava, di cui sono dotati i fonometri, è possibile misurare anche il tempo di riverberazione complessivo pesato “A” oppure i tempi di riverberazione alle varie frequenze. Con i fonometri che utilizzano i filtri a scansione, la misura va fatta tante volte quante sono le bande di frequenza su cui si deve misurare il tempo di riverberazione.

La strumentazione con registrazione scrivente è stata superata, ormai, dalle più moderne apparecchiature in grado di determinare direttamente i valori del tempo di riverberazione.

Alcuni strumenti utilizzano delle procedure completamente automatizzate: essi provvedono ad alimentare direttamente la sorgente con un opportuno segnale (già filtrato in terzi di ottava, in modo da concentrare l’energia sonora in un ristretto campo di frequenza, migliorando così il rapporto segnale/disturbo); interrompono il segnale stesso al momento opportuno; valutano direttamente la pendenza del decadimento; memorizzano il Tempo di Riverberazione così ottenuto alla frequenza di misura. Dopo aver analizzato tutte le bande di frequenza, i tempi misurati si possono stampare in forma tabellare.

È possibile, così, avere risultati indipendenti dall’operatore e molto ripetibili, specie se ottenuti su medie di più rilevamenti.

Utilizzando analizzatori in tempo reale, in grado di processare simultaneamente tutte le bande di frequenza, si riesce ad ottenere una forte diminuzione dei tempi di misura. La sorgente sonora viene, in genere, alimentata con un rumore rosa o bianco: questo penalizza leggermente le condizioni di misura poiché la potenza viene dispersa su tutte le frequenze ed il rapporto segnale/disturbo si riduce.

L’uso degli analizzatori in tempo reale per la misura del tempo di riverberazione si basa sull’acquisizione di un multispettro. Un multispettro consiste in una serie di spettri acquisiti ad intervalli di tempo regolari molto brevi: in questo modo, con una sola misura, sono disponibili le informazioni sul decadimento sonoro di tutte le bande di frequenza.

Il numero di spettri da acquisire e l’intervallo di acquisizione sono fissati in base alla lunghezza della misura che si vuole ottenere. Solitamente, si fissa un intervallo di acquisizione di 10 ms e si imposta un numero di spettri sufficiente a raggiungere il tempo di misura voluto. Ad esempio, per effettuare una misura di 5 secondi si fissano 500 spettri ad intervalli di tempo di 10 ms. Normalmente l’acquisizione prevede un tratto iniziale di rumore stazionario, il decadimento e un tratto finale di rumore di fondo.

Quando si imposta lo strumento per l’acquisizione di un multispettro da utilizzare per il tempo di riverberazione si deve scegliere la costante di tempo in posizione “lineare”: in questo modo si evitano gli errori dovuti all’effetto delle costanti di tempo “esponenziali” sulla pendenza del decadimento. Le costanti di tempo esponenziali più conosciute sono, ad esempio, le costanti Fast, Slow ed Impulse. Con una costante di tempo esponenziale, la misura di un singolo spettro viene influenzata non soltanto da ciò che accade nell’intervallo di tempo della stessa misura ma anche da ciò che è accaduto prima, con un effetto che decresce in maniera esponenziale al passare del tempo. Impostando lo strumento nella posizione “lineare” viene, invece, annullato ogni effetto di ciò che è accaduto in un intervallo di tempo precedente a quello relativo al singolo spettro del multispettro. In questa modalità, lo strumento media solo quello che accade nell’intervallo di misura del singolo spettro pesando ogni istante di questo intervallo allo stesso modo.

In alcuni strumenti non c’è la possibilità di disinserire la modalità di misura esponenziale. Questi si possono, comunque, usare per effettuare misure di tempo di riverbero se è possibile impostare una costante di tempo esponenziale molto piccola, ad esempio 10 ms. L’effetto di una costante di tempo esponenziale così piccola diventa subito trascurabile e la misura non è affetta da errori considerevoli.

## Tecniche impulsive

È stata sinora considerata l’idea iniziale di Sabine, cioè una sorgente che produce un campo sonoro stazionario e diffuso, interrotta improvvisamente.

In alternativa può essere utilizzata una sorgente sonora di tipo impulsivo, quale un colpo di pistola a salve, lo scoppio di un palloncino od un impulso inviato da un altoparlante.

Questi suoni producono decadimenti usualmente più rapidi di quelli prodotti da una sorgente a regime: i tempi di riverberazione misurati sono, dunque, leggermente inferiori.

Alcuni strumenti sono in grado di elaborare le curve di decadimento prodotte da rumori impulsivi in modo diverso da quelli prodotti da suoni a regime, utilizzando una tecnica numerica sviluppata da Schroeder [3].

Con questa tecnica viene ricostruita la curva di decadimento che sarebbe stata prodotta da una sorgente in funzionamento continuo.

Questa tecnica prevede la misura preliminare della risposta all’impulso dell’ambiente.

### Determinazione della risposta all’impulso mediante sorgenti impulsive

La risposta all’impulso non è altro che la registrazione in funzione del tempo del livello di pressione sonora ricevuto in una certa posizione dell’ambiente per effetto di una sollecitazione di lunghezza temporale infinitesima (funzione delta di Dirac) immessa nell’ambiente in un’altra posizione. La risposta all’impulso è quindi la funzione di trasferimento lineare, definita nel dominio del tempo, del “sistema sotto analisi”: ambiente, posizione sorgente e posizione ricevitore (Cfr. figura 1).

Figura 1 – Risposta all’impulso di un sistema [4]

Un modo classico per misurare la risposta all’impulso del “sistema” è quello di applicare un impulso unitario all’ingresso ed osservare l’uscita del sistema. Se il segnale applicato all’ingresso è molto simile ad un impulso ideale, l’uscita sarà la risposta all’impulso del sistema.

Nella pratica, poiché non è possibile creare ed irradiare una vera funzione delta di Dirac, si utilizzano rumori impulsivi molto brevi quali colpi di pistola a salve, scoppi di palloncini o impulsi inviati da un altoparlante. Quello che si ottiene all’uscita del sistema, cioè al ricevitore, è il cosiddetto ecogramma, cioè la risposta ad un impulso reale. Ciascuna di queste sorgenti presenta una propria peculiarità che si adatta o meno al tipo di ambiente in esame e all’analisi acustica che si sta effettuando. Lo scoppio dei palloncini, particolarmente quelli di elevate dimensioni, risulta adatto per lo studio delle basse frequenze. I colpi di pistola presentano un transitorio sufficientemente breve (1-3 ms) mentre nel dominio delle frequenze risultano leggermente deboli al di sotto dei 100 Hz e al di sopra dei 5000 Hz. L’impulso emesso da un altoparlante risulta essere invece meno breve e non possiede una potenza confrontabile con quella del colpo di pistola. Il difetto di alcuni di questi metodi è la scarsa immunità al rumore, dovuta alla bassa energia posseduta dal segnale a certe frequenze. Nella maggior parte dei casi, se il rumore di fondo non è troppo elevato, si ottiene comunque una risposta all’impulso adeguata per valutare i descrittori acustici oggettivi ad essa associati.

Il segnale emesso dalla sorgente impulsiva viene ricevuto attraverso microfoni e poi analizzato con un analizzatore in tempo reale, oppure memorizzato su un registratore digitale (tipo Zoom) o direttamente sul disco rigido di un computer. La registrazione sul disco rigido del computer viene gestita da un software di acquisizione e prevede l’uso di una scheda sonora. La registrazione su schedina SD tramite uno Zoom è più comoda durante l’esecuzione delle misure ma prevede il successivo trasferimento sulla memoria di un computer del file WAV registrato per poter eseguire le post-elaborazioni.

### Determinazione della risposta all’impulso mediante la tecnica MLS

La determinazione della risposta all’impulso di un sistema può essere effettuata utilizzando come segnali di test sequenze di massima lunghezza MLS, maximum length sequences [5]. Un segnale MLS è una sequenza apparentemente casuale ma in realtà nota a priori e periodica cioè pseudocasuale. E’ quindi un segnale deterministico anche se possiede caratteristiche spettrali simili a quelle di un rumore bianco. La misura viene effettuata applicando il segnale MLS all'ingresso del sistema e correlando poi il segnale in uscita con la stessa sequenza utilizzata in ingresso. La correlazione è una operazione matematica che, dal confronto dei due segnali, estrae informazioni sulle parti del sistema poste tra di essi. Il principio di funzionamento della metodica è che la correlazione del segnale MLS con se stesso è la funzione delta di Dirac (Cfr. figura 2) e quindi la correlazione di detto segnale con quello proveniente dall'uscita del sistema in esame è la risposta all’impulso del sistema stesso (Cfr. figura 3).

Figura 2 – L’autocorrelazione circolare di un segnale MLS è una  di Dirac

Figura 3 - La correlazione circolare dell’uscita del sistema con il segnale MLS applicato al suo ingresso dà la risposta all’impulso del sistema

In termini matematici possiamo esprimere quanto esposto come segue. Dalla teoria dei segnali sappiamo che la cross-correlazione, o correlazione circolare, del segnale di ingresso, x(n), e di quello di uscita, y(n), di un sistema lineare, Rxy, è collegata con l’autocorrelazione del segnale di ingresso, Rxx, mediante la convoluzione con la risposta all’impulso:

Rxy(n) = Rxx(n) * h(n)						(3)

D’altra parte, siccome la funzione di autocorrelazione del segnale MLS è un impulso, (che si può rappresentare matematicamente con una delta di Dirac Rxx(n) ( ((n) ) il risultato della convoluzione di una sequenza MLS con la funzione delta di Dirac è la sequenza stessa. La risposta impulsiva del sistema in esame, h(n), può, quindi, essere calcolata effettuando una cross-correlazione del rumore MLS di ingresso, x(n), con l’uscita y(n) prelevata al ricevitore:

Rxy(n) = ( (n) * h(n) = h(n)					(4)

Dal momento che x(n) è una sequenza pseudo-casuale nota a priori è possibile calcolare Rxy(n) mediante un metodo molto veloce chiamato trasformata veloce di Hadamard (FHT) [6].

Figura 4 - Schema di generazione, acquisizione e calcolo della risposta all'impulso
con tecnica del rumore pseudo random MLS

Le caratteristiche deterministiche del segnale MLS sono convenientemente sfruttate per migliorare il rapporto S/N, che può essere aumentato effettuando una serie di medie della sequenza in uscita. Con questa procedura ogni rumore esterno, che è con ottima approssimazione incorrelato al segnale di test, viene ridotto ad ogni media ed in particolare il rapporto S/N aumenta di 3 dB ogni volta che si raddoppia il numero di medie. Con le sequenze di massima lunghezza è possibile effettuare misure anche in presenza di un rumore di fondo molto elevato o addirittura con il livello del segnale al di sotto di quello del rumore di fondo. In commercio si trovano già da tempo sistemi di analisi basati sul segnale MLS. Il sistema chiamato MLSSA, ad esempio, utilizza la scheda dedicata A2D160 ed un software che permette il calcolo di tutti i parametri calcolabili con la risposta all’impulso in pressione. La sequenza massima ottenibile è lunga 65535 punti (ordine 16). Ciò permette di misurare risposte all’impulso di durata massima di 1.5 secondi alla frequenza di campionamento di 44.1 kHz. Il sistema “Aurora” [7], implementato nel software Adobe Audition, utilizza invece una normale scheda audio di un computer per l’emissione e la ricezione del segnale. Il segnale viene generato via software e la lunghezza massima attualmente ottenibile è di ordine 21 (oltre 2 milioni di punti) e quindi sono misurabili risposte all’impulso molto più lunghe a parità di frequenza di campionamento rispetto al sistema MLSSA.

La trattazione matematica che sta alla base della tecnica MLS viene tralasciata in quanto non è argomento della presente dispensa.

### Determinazione della risposta all’impulso mediante la tecnica SineSweep

Il metodo piu’ moderno e che fornisce migliori risultati, comunque, non fa impiego del segnale MLS, ma di un segnale sinusoidale a frequenza variabile (sweep).

E’ possibile impiegare sia “sweep” linear, in cui la frequenza cresce linearmente con il tempo, sia segnali sweep esponenziali, in cui la frequenza cresce con una legge esponenziale, dunque  molto lentamente alle basse frequenze, e poi sempre piu’ velocemente verso le alte frequenze.

La definizione matematica del segnale “sweep” lineare e logaritmico è la seguente:

Sweep lineare:							(5)

Sweep esponenziale:					(6)

Le seguenti due figure mostrano il sonogramma di uno sweep lineare e di uno sweep esponenziale:

Figura 4 - Sweep lineare

Figura 5 - Sweep esponenziale

Il segnale di sweep viene emesso da un altoparlante, si propaga nell’ambiente in prova, e viene actturato da un microfono, esattamenet come con il segnale MLS (fig. 4).

Chiaramente, nell’attraversare il sistema, il segnale puo’ anche venire distorto dai trasduttori (in particlare l’altoparlante) e contaminato dal rumore di fondo, come mostrato nella seguente figura:

Figura 6 - Segnale che attraversa il sistema

Le seguente figure mostrano un esempio del segnale y(t) ottenuito rispettivamente da una sweeppata lineare ed esponenziale:

Figura 7 - Output della misura con sweep lineare

Figura 8 - Output della misura con sweep esponenziale

Tuttavia, il segnale ottenuito dal microfono y(t), non puo’ piu’ venire processato con la trasformata di Hadamard: è necessaria una vera e propria deconvoluzione per ricavare la risposta all’impulso del sistema.

La deconvoluzione consiste in realtà nella convoluzione con un opportuno filtro inverso, progettato in modo tale che esso, convoluto con il segnale originale x(t), dia luogo all’impulso unitario ideale (Delta di Dirac):

(7)

Avendo a disposizione tale filtro inverso f(t), si può applicarlo al risultato della misura y(t), producendo la richiesta riposta all’impulso:

(8)

Quando il segnale di test è una sweepata, il suo filtro inverso è, molto semplicemente, la sweeppata stessa, ma rovesciata lungo l’asse del tempo, quindi con frequenza progressivamente diminuente.

Le seguenti figure mostrano i sonorammi delle sweepate inverse lineare ed esponenziale:

Figura 9 - Filtro inverso lineare

Figura 10 - Filtro inverso esponenziale

Convolvendo questi filtri inversi con i segnali y(t) catturati dal microfono, si ottengono le volute risposte all’impulso, come mostrato dalle seguenti due figure:

Figura 11 - Risposta all’impulso con sweep lineare

Figura 12 - Risposta all’impulso con sweep lineare

Nel secondo caso, si osserva che non solo lo sweep della risposta lineare si impacca temporalmente in una risposta all’inpulso, ma anche tutti i prodotti di distorsione danno luogo ad una serie di risposte all’impulso che occorrono in anticipo a quella lineare (che è l’ultima).

Con il metodo MLS, invece, i prodotti di distorisione danno luogo si’ a risposte all’impulso “spurie”, che però, stante la periodicità del segnale MLS, non si trovano “prima” di quella lineare, ma vanno a sovrapporsi nella coda della stessa, come mostrato nella seguente figura:

Figura 12 - Risposta all’impulso con metodo MLS e prodotti di distorsione molto evidenti

Figura 12 - Risposta all’impulso con sweep esponenziale

Ripetendo la misura dello stesso sistema con la tecnica sweep esponenziale, invece, si ottiene una risposta all’impulso completamente priva di artefatti.

Si conclude che il metodo del sine sweep è in grado di fornire misure di risposta all’impulso con ottimo rapporto segnale-rumore (tipicamente 20 dB migliore che con MLS), e immune da ogni tipo di artfatto causato dalla non perfettà linearità e tempo-invarianza del sistema.

## Risposta all’Impulso e tempo di riverberazione

La risposta all’impulso di un ambiente descrive, nella sostanza, il medesimo fenomeno fisico cui ci si riferisce quando si parla della riverberazione.

Si tratta, anche in questo caso, delle riflessioni multiple che si verificano all’interno di un locale, dovute ad una emissione sonora e che raggiungono, con il relativo ritardo, il punto di ascolto.

L’approccio è però concettualmente diverso perché in questo caso non si raggiunge la densità di energia sonora di regime in tutto l’ambiente ma si hanno solo informazioni sulla risposta dell’ambiente ad un certo impulso emesso da una sorgente in una certa posizione. I tempi di riverberazione misurati direttamente dal decadimento della risposta all’impulso sono leggermente inferiori a quelli prodotti dal decadimento da rumore stazionario, e comunque non coincidono con la definizione data da Sabine.

Il legame tra la risposta all’impulso e il tempo di riverberazione è stato studiato da Schroeder che ha mostrato come la legge di decadimento riverberante sia ricostruibile attraverso un integrale della risposta all’impulso.

Il decadimento del rumore contiene fluttuazioni casuali dovute alla storia casuale del segnale immediatamente precedente allo spegnimento della sorgente. La media temporale <n2(t)> di un numero molto grande di misure del decadimento quadrato n2(t), è collegata alla risposta all’impulso al quadrato h2(t), dalla seguente relazione:

Figura 15 - Ricostruzione della curva di decadimento mediante integrazione all’indietro

Nella figura 15 è visibile la rappresentazione grafica dell’integrazione di Schroeder. La ricostruzione della curva di decadimento può avvenire mediante l’integrazione all’indietro della risposta all’impulso quadrata (curva A) fino a raggiungere il livello di energia stazionario, oppure, procedendo per tempi crescenti, per sottrazione dal livello di energia stazionario calcolato a parte, dei valori assunti progressivamente dall’integrale della risposta all’impulso quadrata (curva B). Trasformando questi grafici in scala logaritmica, è possibile calcolare il tempo di riverberazione con gli stessi procedimenti illustrati precedentemente.

La norma ISO3382 prevede esplicitamente che la misura del tempo di riverbero venga effettuata mediante integrazione all’indietro di Schroeder allorquando il segnale di eccitazione è di tipo impulsivo o pseudo-impulsivo; la determinazione del tempo di riverbero direttamente dalla risposta all’impulso non integrata è pertanto fuori norma.

Attualmente sono disponibili strumenti capaci di effettuare automaticamente l’integrazione di Schroeder di segnali impulsivi. In questo modo è possibile ottenere accurate misure dei tempi di riverberazione alle varie frequenze con un semplice colpo di pistola. Tali risultati sono in genere confrontabili con i risultati ottenuti con le misure classiche ottenute dallo spegnimento del rumore stazionario.

In caso di decadimento non esponenziale si riscontrano viceversa delle differenze fra i due metodi. Secondo Schroeder è proprio il valore misurato dalla risposta all’impulso integrata ad essere meglio correlato con la sensazione soggettiva delle persone.

L’integrazione all’indietro di Schroeder può essere fatta anche con un foglio elettronico secondo lo schema di calcolo riportato nella tabella 1.

Nella figura 16 sono riportate le curve di decadimento da rumore impulsivo e l’integrale di Schroder per l’esempio riportato in tabella 1.

Figura 16 – Risposta all’impulso e curva di decadimento ottenuta da integrale di Schroeder
per l’esempio riportato in tabella 1

Osservando la figura, si nota come la pendenza della curva integrata cambi avvicinandosi al termine della risposta all’impulso, poiché viene integrato anche il rumore di fondo non causato dall’impulso stesso. Esso si traduce in un secondo tratto lineare, di pendenza molto inferiore a quella del primo tratto, che può essere facilmente confuso con un caso di decadimento a doppia pendenza. In realtà la misura riportata in figura 16 si riferisce ad un ambiente perfettamente Sabiniano, e la doppia pendenza è un tipico artefatto prodotto dall'integrazione di Schroeder. Il valore corretto del tempo di riverbero si ottiene estrapolando la pendenza del primo tratto di curva, e tralasciando il secondo.

Purtroppo la norma ISO3382 non è sufficientemente esplicita sull’argomento legato al rumore di fondo, e sancisce (erroneamente) che l’integrazione dello stesso causa una curva ad andamento orizzontale, mentre come mostrato essa è sì lineare, ma dotata di pendenza non trascurabile.

Inoltre nella norma suddetta non vengono esplicitamente illustrati gli accorgimenti in uso per evitare il problema dell’erronea integrazione del rumore di fondo, e si suggerisce semplicemente un criterio empirico onde definire l’intervallo ottimale di risposta all’impulso da integrare, limitando in tal modo l’influenza del rumore di fondo.

In realtà i moderni apparati per la misura del tempo di riverbero mediante risposta all’impulso integrata incorporano avanzate tecniche numeriche di rimozione degli effetti indesiderati del rumore di fondo, che consentono la “sottrazione” dello stesso in fase di integrazione, e producono in tal modo un decadimento molto più esteso ed immune da doppie pendenze artificiose [7].

Ad esempio, la figura 17 riporta il confronto fra il decadimento calcolato senza e con la eliminazione numerica del rumore di fondo.

Figura 17 - Integrazione di Schroeder di una risposta all’impulso sperimentale

Si può notare come, in presenza della correzione per rumore di fondo, il decadimento ricostruito risulta perfettamente lineare fino a oltre 30 dB al di sotto del livello stazionario di partenza, mentre in assenza di tale correzione il tratto di decadimento corretto arriva solo a -15 dB.

Volendo incrementare ulteriormente il rapporto segnale/rumore, e dunque l’estensione del decadimento rilevato, si può operare una media sincrona su più ripetizioni della sequenza MLS. In tale modo è possibile arrivare a misurare correttamente il tempo di riverberazione anche in presenza di rumore di fondo di livello più elevato del segnale proveniente dall’altoparlante, a patto di effettuare una media di parecchie decine di minuti, o addirittura di ore, e che il sistema rimanga invariato durnate tale lungo tempo (e questo in molti casi, purtroppo, non succede).

Tabella 1 - Esempio di esecuzione dell’integrazione all’indietro di Schroeder
con un foglio elettronico

|  | Decadimento da rumore impulsivo (dB) |  |  | Integrale di Schroeder (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
|  | A | B | C | D |
|  | Li |  |  |  |
| 1 | 99.7 | 9.333E+09 | 6.803E+11 | 118.3 |
| 2 | 103.4 | 2.188E+10 | 6.585E+11 | 118.2 |
| 3 | 101.3 | 1.349E+10 | 6.45E+11 | 118.1 |
| 4 | 105.1 | 3.236E+10 | 6.126E+11 | 117.9 |
| 5 | 105.8 | 3.802E+10 | 5.746E+11 | 117.6 |
| 6 | 107 | 5.012E+10 | 5.245E+11 | 117.2 |
| 7 | 105.4 | 3.467E+10 | 4.898E+11 | 116.9 |
| 8 | 104.5 | 2.818E+10 | 4.616E+11 | 116.6 |
| 9 | 103.6 | 2.291E+10 | 4.387E+11 | 116.4 |
| 10 | 104.4 | 2.754E+10 | 4.112E+11 | 116.1 |
| 11 | 104 | 2.512E+10 | 3.861E+11 | 115.9 |
| 12 | 102.9 | 1.95E+10 | 3.666E+11 | 115.6 |
| 13 | 102 | 1.585E+10 | 3.507E+11 | 115.4 |
| 14 | 101.5 | 1.413E+10 | 3.366E+11 | 115.3 |
| 15 | 102.3 | 1.698E+10 | 3.196E+11 | 115.1 |
| 16 | 101.4 | 1.38E+10 | 3.058E+11 | 114.9 |
| 17 | 100.5 | 1.122E+10 | 2.946E+11 | 114.7 |
| … | ……. | ……. | ……. | ……. |
| N | ……. | ……. | ……. | ……. |
| N+1 | 75.6 | 36307805 | 72840997 | 88.6 |
| N+2 | 75.3 | 33884416 | 69452556 | 88.4 |
| .. | ……. | ……. | ……. | ……. |
| M | ……. | ……. | ……. | ……. |
| M+1 | 50.8 | 120226.44 | 200000 | 53 |
| M+2 | 50 | 100000 | 100000 | 50 |
| M+3 | 50 | 100000 | -0.0000 | ERR |

# Esempio di misurazioni: il software Aurora

Aurora è un assieme di “plugins” per il programma Adobe Audition.

Essi consentono di generare il file test, effettuare la misurazione, deconvolvere la risposta all’impulso, ed analizzarla, in modo da misurare i parametri acustici prima descritti (secondo la norma ISO 3382/1997).

Si parte con la generazione del segnale di test. Anzitutto proviamo con il metodo MLS. Invocando l’apposito plugin (Generate Multiple MLS signal) appare questa maschera:

Lasciamo i patrametri standard, ed otteniamo 16 ripetizione di un segnale MLS di ordine 16:

Si mette ora Audition in modalità multitraccia, con il segnale di test nella traccia 1, e si registra la traccia 2:

Si analizza ora la traccia 2, appena registrata dal microfono, usando il modulo Deconvolve MLS signal:

Questo modulo fa la trasformata di Hadamard, e salva nella clipboard la risposta all’impulso ottenuta.

Con il comando Edit – paste to new, si ottiene la risposta all’impulso misurata:

Si notano, ovviamente, alcuni picchi spuri causati dalle distorsioni.

Passiamo duqnue alla metodica sweep, e ripetiamo il tutto. Generiamo innanzi tutto un bel segnale sweep esponenziale lungo 15s, che va da 22 Hz a 22 kHz:

Il segnale ottenuto è questo:

Durante la generazione del segnale, il modulo gensweep ha anche “segretamente” calcolato ilf iltro inverso, e lo ha messo nella clipboard, da cui esso puo’ venire recuperato con il solito comando Edit – Paste to new:

Ora usiamo nuovamente la modalità multitraccia, riproducendo lo sweep nella traccia 1, e registrando dal microfono la traccia 2:

L’ultimo passo consiste nel convolvere il sgenale registrato dal microfono con il contenuto della Clipboard (che conteneva, ricordiamo, il filtro inverso), usando il modulo Convolve with Clipboard:

Il risultato della convoluzione è una serie di risposte all’impulso:

Per isolare solo l’ultima risposta (lineare), si usa il modulo IR select:

E si ottiene la sola risposta all’impulso “pulita”:

Infine, utilizziamo il modulo “Acoustical parameters” per ottenere i valori del tempo di riverberazione, etc....

# Definizione di alcuni parametri acustici

Infine esistono alcuni altri parametri utilizzati come descrittori di qualitá del campo sonoro, principalmente in riferimento all’attivitá musicale ed all’intelligibilità della parola. La base concettuale di questi parametri é la misurazione della parte di suono riverberato che arriva in concomitanza con una parte dell’onda diretta integrandovisi ( considerato “utile “) a confronto con la parte che arriva dopo ( una parte piú propriamente di riverberazione che peró tende a sporcare il suono). Questo ha portato alla definizione dell’indice di chiarezza, esistente in due versioni ovvero C50 e C80 (in relazione all’ampiezza della finestra temporale che si assegna al suono utile). In particolare 50 e 80 sono i tempi espressi in millisecondi del massimo ritardo del suono utile.

Detta p(t) la risposta all’impulso misurata da un microfono a pressione si definisce:

[1]

Si usa il logaritmo perché questo parametro é in dB. É da notare come l’energia sia espressa come quadrato della pressione anche se come si é visto é una maniera inpropria.Valori ottimali di questo indice variano fra –1 e 1 dB,valori superiori a 1 dB indicano un suono troppo secco, simile al suono all’aperto mentre valori inferiori a –1 indicano una eccessiva riverberazione del suono.

Il secondo indice é esattamente uguale al primo con l’unica differenza che l’intervallo di integrazione é esteso a 80 ms.

[2]

Mentre il primo parametro é destinato alla valutazione di sale per il parlato il secondo é utilizzato nelle sale adibite all’ascolto di musica.Questo perché per una percezione gradevole del parlato si ha necessitá di un legame meno presente che nel caso della musica. Si definisce inoltre un indice di definizione

[3]

Questo é un parametro similare a C50, e che non aggiunge particolari informazioni allo stesso. Semplicemente è espresso in % anzichè in dB. La scelta di uno dei due dipende solo dall’abitudine del tecnico, solitamente dunque, almeno in Italia, si prefrisce usare sempre la chiarezza C50, e D50 è poco utilizzato. Infine si usa il tempo baricentrico il cui pregio é la mancanza di un limite netto nell’integrazione che permette di ottenere valori che variano con maggior gradualità all’interno di uan stessa sala.

[4]

Questo parametro si misura in ms ed i suoi valori ottimali sono 30-80 ms per la parola e 50-120 ms per la musica.

Esistono altri parametri molto piú avanzati che peró non vengono trattati in questo corso.

Inoltre si definiscono dei parametri spaziali. L’aspetto spaziale del suono é infatti particolarmente importante nell’ascolto della musica in quanto le buone sale da concerto inviluppano l’ascoltatore nel campo sonoro. Per fare misure relative al grado di spazialitá del suono bisogna peró fare misure con un altro tipo di microfono. In particolare si usano microfoni dotati di due capsule coincidenti, una omnidirezionale ed una a figura di otto orientata con il piano di sensibilitá parallelo alle orecchie dell’ascoltatore. Questo microfono ha due uscite indipendenti chiamate omni e figura di 8, la prima ci dá po, la seconda invece ci dá una velocitá particellare, che viene erroneamente chiamata p8. Esiste una categoria di parametri basati su queste misure:

[5]

Questo parametro si chiama Lateral Fraction ed é una percentuale. Un altro parametro simile é l’efficenza laterale

[6]

Questi parametri sono definiti dalla norma ISO 3382.

In molti casi non si dispone di un microfono in grado di misurare simultanemanete il segnale omnidirezionale e quello a figura di 8, ma si usa un microofno a dettività variabile, eseguendo prima una misura in modalità “omni” e poi una misura in modalità “figura di 8”. Un microfono di quetso tipo è mostrato nella seguente figura:

Figura 18 – Microfono con direttività variabile

In alternativa, avendo molti più soldi da spendere, si può usare un microfono di tipo Soundfield, che ha 4 canali di uscita: uno omni, e tre a “Figura di 8” orientati nelle 3 direzioni cartesiane, come mostrato dalla seguente figura.

Figura 19 – Microfono Soundfield (sin.) e diagramma polare dei 4 canali in uscita (destra)

Un ultimo parametro di tipo “spaziale” e’ la IACC (inter aural cross correlation). Per misurarla, le misure vanno effettuate con microfoni binaurali ovvero microfoni stereo simili alle cuffie di ascolto e quindi indossati sulla testa e sovrapposti alle orecchie, o con un vero e proprio manichino dotato di testa artificiale e microfoni intra-auricolari.

Il valore di IACC è compreso fra 0 (i segnali alle due orecchie sono completamente scorrelati) ed 1 (ascolto monofonico, stesso segnale sulle due orecchie). Il valore ottimale, in una buona sala da concerto, è pari a circa 0.3, valore che garantisce un elevato livello di “stereofonia”, con segnali parecchio diversi sulle dure orecchie, cos ache indica un buon “avvolgimento spaziale” dell’ascoltatore, che viene raggiunto da numerosi fornti sonori riflessi provenienti dai lati e da dietro.

Figura 20 – Testa artificiale con microfoni binaurali (sin.) e testa umana con microfoni miniaturizzati endoauricolari (destra)

# Lo Speech Transmission Index

Tra i numerosi parametri riguardanti l’intelligibilità certamente il più importante è l’«indice di trasmissibilità del parlato», Speech Transmission Index, STI [8].

Lo STI viene calcolato a partire dalla funzione di trasferimento della modulazione, modulation transfer function, MTF. Essa è definita dal rapporto tra l’ampiezza della modulazione pervenuta al ricevitore e la corrispondente modulazione generata dalla sorgente, generata da un rumore rosa filtrato, per bande d’ottava nel campo di frequenza compresa tra 125 Hz e 8 kHz, avente una ampiezza modulata ad una frequenza f molto bassa (Fig. 9.3.5).

Figura 21 – Funzione di trasferimento della modulazione MTF:

(a) segnale generato; (b) segnale percepito

L’ipotesi è infatti che la voce sia costituita dalla modulazione in ampiezza di un segnale “portante”, costituito appunto da rumore rosa filtrate, in modo da assumere un andamento spettrale corrispondente a quello della voce umana maschile o femminile.

Al punto di ascolto il segnale ricevuto ha una modulazione meno profonda, le “valli” infatti vengono riempite in parte da:

- Rumore di fondo presente nella stanza

- Coda riverberante della “montagna” precedente

Al variare della frequenza modulante tra i valori di 0.63 Hz e 12.5 Hz si ottiene un insieme di 98 valori di MTF, corrispondenti a 14 valori per ciascuna delle 7 bande d’ottava. Successivamente i valori vengono mediati in un solo valore, lo STI. Qualora i calcoli vengano limitati alle sole bande di 500 e 2k Hz, la media risultante viene chiamata Rapid-STI, ossia RASTI.

E’ possibile effettuare il calcolo della MTF e conseguentemente dello STI a partire dalla risposta all’impulso (Schröder, 1981), opportunamente filtrata per ciascuna banda d’ottava.

(12)

Tale valore di m(F), però, non tiene conto dell’effetto del rumore di fondo, ma solo dell’effetto della “coda riverberante” della “montagna” precedente. Volendo dunque ricavare il valore di MTF a partire da misure della risposta all’impulso, il valore della m(F) sopra riportato va corretto (ridotto) per tenere conto del rapporto segnale-rumore:

(13)

Le misure di intelligibilità, e quindi anche lo STI non vengono richiamate nella norma ISO3382, ma la loro importanza per aule, auditorium e teatri richiede certamente la loro misurazione. Si può infine dimostrare che maggiore intelligibilità comporta un rapporto segnale/rumore elevato ed un tempo di riverberazione contenuto.

Figura 22 – Auditorium del Carmine di Parma: (a) Distribuzione delle sorgenti e dei punti di

misurazione; (b) mappa della distribuzione dello STI

Per effettuare una misura dello STI con il software Aurora, occorre acquisire 4 registrazioni audio digitali (files WAV):

- Segnale di calibrazione del microfono

- Registrazione del rumore di fondo

- Regsitrazione del “segnale”, ottenuto emettendo rumore rosa equalizzato dalla “bocca artificiale”

- Risposta all’impulso (ottenuta usualmente emettendo un segnale Exponential Sine Sweep)

Occorre però utilizzare una speciale sorgente sonora, detta “bocca artificale”, che reproduce le caratteristiche della vice umana in termini di direttività, spettro e Potenza Sonora.

La fig. 23 mostra due diverse “bocche artificiali”.

Figura 23 –  Bocche artificiali: manichino B&K 4128 e sorgente B&K 4720

La sorgente sonora irradia un rumore rosa equalizzato, avente un livello di pressione sonora pari a 60 dB(A) alla distanza di 1.0m, ed uno spettro “normalizzato” rappresentativo dell’emisione sonora della voce umana:

Figura 24 –  Spettro standardizzato della voce umana maschile e femminile

Dopo aver generato un segnale “pink noise” ed averne corretto spettro ed ampiezza utilizzando gli apposite moduli di Adobe Audition, ed aver verificato che il segnale emesso dalla bocca artificiale abbia lo spettro su indicato alla distanza di 1.0m in asse alla stessa, si può procedere alla misurazione.

Si parte inserendo il calibratore sul microfono da msiura, e registrando circa 30s di segnale (tono puro ad 1 kHz, 94 dB):

Si lancia il modulo STI di Aurora e si forza la calibrazione ad un Leq di 94 dB:

Indi si clicka su Compute Octave Band Spectrum:

Verificato che la calibrazione sia corretta, (94 dB ad 1 kHz), si esce clickando su OK.

Si regsitra a questo punt oil rumore di fondo nella sala, al punto di ascolto:

Essendo il modulo STI già stato calibrato, queta volta lasciamo invariato il valore di Full Scale (102.56 dB in questo esempio):

Nuovamente operiamo il Compute Octave Band Spectrum:

Questo è lo spettro del rumore di fondo, quindi clickiamo su “Store as Noise” prima di uscire clickando su OK.

Ora alimentiamo la sorgente (bocca artificale) col rumore rosa equalizzato e calibrato, in modo che essa emetta il “segnale” stazionario. E registriamo tale segnale col microfono posto nel punto di ascolto:

Operiamo nuovamente l’analisi spettrale usando il modulo STI, senza cambiare il valore di Full Scale:

Siccome in questa misura era si’ presente il segnale, ma anche il rumore di fondo, memorizziamo questo spettro con  “Store Signal + Noise” prima di uscire clickando su OK.

A questo punto, finalmente, possiamo effettuare la misura della risposta all’impulso col metodo Sine Sweep:

Per la quarta ed ultima volta apriamo dunque il modulo STI. A questo punto, le colonne dei valori dei livelli del Segnale e del Rumore sono state correttamente riempite:

Clickiamo dunque su Compte STI, ed ottieniamo una rappresentazione grafica dei valori di MTF, assieme ai valori numerici di STI-male e STI-female:

# Bibliografia

[1]	ISO 354 (1985), Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room (Mesurage de l'absorption acoustique en salle révérberante).

[2]	ISO 3382 (1997), Acoustics - Measurement of the reverberation time in auditoria.

[3]	M.R. Schröder, New Method of Measuring Reverberation Time, J. Acoust. Soc. Am., 37, pp 409-412 (1965).

[4]	P. Galaverna, Sviluppo di nuove tecniche numeriche di previsione e di riproduzione acustica del campo sonoro, Tesi di laurea, Facoltà di Ingegneria, Università di Parma, a.a. 1994-95.

[5]	D.D. Rife, J. Vanderkooy, Transfer – Function Measurements with Maximum – Lenght – Sequences, J. Audio Eng. Soc., Vol. 37, pp 419-444, June (1989).

[6]	W.T. Chu, Impulse – Response and Reverberation – Decay Measurements Made By Using a Periodic Pseudorandom Sequence, Applied Acoustics 29, pp 193-205 (1990).

[7]	A. Farina, F. Righini, Software implementation of an MLS analyzer, with tools for convolution, auralization and inverse filtering, Pre-prints of the 103rd AES Convention, New York, 26-29 September 1997.

[8]	IEC 60268-16 (2011) - Sound system equipment – Part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index